Описание типа для Государственного реестра средств измерения

| МИКРОФОТОМЕТРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ МФЛБ-01 | Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № Взамен № a |
| --- | --- |

Выпускаются по техническим условиям ТУ 9443-029-11254896-2006.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Микрофотометры лабораторные биохимические МФЛБ-01 обеспечивают измерение оптической плотности раствора и определение по измеренной оптической плотности концентрации исследуемого вещества в растворе с пересчетом по фактору. Фактор пересчета определяется автоматически при калибровке по стандартному (калибровочному) раствору или вводится в фотометр вручную. Тип измерений - по конечной точке оптической плотности продукта взаимодействия химического реагента с биопробой. Измерения могут проводиться в прямоугольных стеклянных (пластиковых) кюветах с длиной оптического пути 10 мм, в соответствии с процедурой, описанной в инструкции к реагенту.

Область применения - медицинские клинико-диагностические лаборатории, мобильные и экспресс-лаборатории, у постели больного.

Описание типа для Государственного реестра средств измерения ОПИСАНИЕ

Принцип действия прибора основан на измерении оптической плотности раствора и определении, с пересчетом по фактору, по измеренной оптической плотности концентрации исследуемого вещества в растворе. Фактор пересчета определяется автоматически при калибровке по стандартному (калибровочному) раствору или вводится в прибор вручную

Источником света является полупроводниковый светодиод. Световой пучок от светодиода падает на находящуюся в измерительном канале оптическую кювету с биопробой. Прошедший кювету световой поток падает на светофильтр, который вырезает узкую область спектра излучения. Далее свет попадает на фотоприемник, в качестве которого используется полупроводниковый фотодиод. В фотоприемнике происходит преобразование света в электрический сигнал, с последующим преобразованием и отображением результата на табло-индикаторе.

Спектральная полоса микрофотометра определяется установленным светофильтром из спектрального диапазона 400-800 нм. Установленный светофильтр определяет перечень возможных биохимических исследований, доступных для микрофотометра.

Установка или смена светофильтра производится заводом-производителем или аккредитованной заводом-производителем организацией, имеющей соответствующую лицензию.

Прибор автоматически включается и производит измерение, когда в фотометрическую ячейку помещается кювета или контрольная мера, и срабатывает датчик положения кюветы.

Для подключения источника внешнего питания от электрической сети переменного тока на задней панели имеется гнездо. На задней панели размещен также пенал для хранения оптических кювет и контрольных мер (КМ1 БЛАНК и КМ2).

Конструктивно приборы выполнены в виде малогабаритного переносного блока.

Описание типа для Государственного реестра средств измерения ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светофильтр,  определяющий рабочую длину волны прибора, имеет следующие

параметры:

установка рабочей длины волны, нм	±2

спектральная полоса пропускания, определенная на уровне 0,5 от максимальной

величины пропускания, нм	10 ± 2

Значение рабочей длины волны установленного светофильтра указывается на задней панели прибора и в разделе «13.Свидетельство о приемке» руководства по эксплуатации ДГВИ. 941416.015 РЭ.

Диапазон измерений оптической плотности, Б	0  до 2

Пределы допускаемой  систематической  составляющей  абсолютной  погрешности

измерения оптической плотности, Б:

в диапазоне от 0   до 0,9 Б,	±0,02

в диапазоне от 0,9 до 2,0 Б,	± (0,02+0,03 • (D-0,9))

Предел   допускаемого   среднего   квадратического   отклонения   (СКО)   случайной

составляющей погрешности измерения оптической плотности, не более, Б:

в диапазоне от 0 до 1 Б	0,002 Б

в диапазоне от 1 до 2,0 Б	(0,002+0,01 • (D-1))

Погрешность   определения   концентрации   вещества   в   растворе   и   пороговая

чувствительность зависят от выбранного способа (метода) и указываются в инструкциях на

реагенты.

Прибор работает от источника питания ДГВИ.436615.004, преобразующего сетевое

переменное напряжение (220±22) В в постоянное напряжение (5±1)В, 0,3 А или от трех

элементов питания 1,5 В, типоразмера АА.

Ток потребления прибора при напряжении питания 6 В, мА, не более	20

Объем пробы для фотометрирования, мл, не менее	0,5

Длина оптического пути кюветы, мм	10,0 ±0,1

Время измерения, с, не более	2

Время непрерывной эксплуатации приборов, ч в сутки	7

Габаритные размеры, мм, не более	130x180x50
Масса, кг, не более:

без комплекта запасных частей и принадлежностей (ЗИП)	0,5

в полном комплекте поставки	2
Средний срок службы прибора,   лет, не менее                                     4
Условия эксплуатации при температуре                                      15...35°С

Описание типа для Государственного реестра средств измерения

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на лицевую панель прибора и титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование | Шифр конструкторской документации | Кол- во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Микрофотометр лабораторный биохимический МФЛБ-01 | ДГВИ.941416.015 (ТУ 9443-029-11254896-2006) | 1 |  |
| Принадлежности |  |  |  |
| Кювета 10 мм оптическая стеклянная | ГОСТ 20903 | 1 |  |
| Контрольная мера КМ 1 БЛАНК | ДГВИ.203319.022 | 1 |  |
| Контрольная мера КМ2 | ДГВИ.2033l9.004 | 1 |  |
| Набор стеклянных мер оптической плотности НОСМОП-7 | ТУ 9443-015-1l254896-00 | 1 | **) |
| Источник питания | ДГВИ.436615.004 | 1 | *) |
| Элементы питания типоразмера АА (LR6) 1,5 B |  | 3 |  |
| Эксплуатационная документация |  |  |  |
| Руководство по эксплуатации с методикой поверки | ДГВИ.941416.015 РЭ | 1 |  |

*) Поставляется по отдельному заказу.

**) Набор должен быть поверен в установленном порядке.

ПОВЕРКА

Поверка приборов осуществляется по методике поверки (раздел 9 Руководства по эксплуатации ДГВИ.941416.015 РЭ), согласованной с ГЦИ СИ ВНИИОФИ              2006 г

Для поверки приборов используется набор стеклянных мер оптической плотности НОСМОП-7 ДГВИ.203329.004 ТУ, погрешность набора мер - не более ±0,5% (абс.) по пропусканию.

Межповерочный интервал - 1 год.

Описание типа для Государственного реестра средств измерения НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 50444-92 Приборы, Аппаратура и оборудование медицинские. Общие технические условия.

ГОСТ 8.559-93 ГСОЕИ Государственная поверочная схема для средств измерений оптической плотности материалов в проходящем свете.

ГОСТ Р 50267.0.2-95 Изделия медицинские Электрические. Часть 1. Общие требования безопасности. Часть 2. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51350-99 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть!. Общие требования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип микрофотометры лабораторные биохимические МФЛБ-01 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, и метрологически обеспечен при вьшуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме ГОСТ 8.559-93.

Регистрационное удостоверение № ФС                                                                           г.

Изготовитель:  ЗАО  НГШ  «Техномедика»   127281,  г.  Москва,  Староватутинский проезд, дом 5, строение 3, тел. 181 45 18, факс 403 86 66.